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[bookmark: _Toc230804356]Заявление

Производитель владеет авторскими правами на настоящее руководство и имеет право считать его конфиденциальной информацией. Руководство предназначено исключительно для использования в качестве справочного материала по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. Запрещено раскрывать содержание руководства посторонним лицам.
Настоящее руководство содержит конфиденциальную информацию, защищенную законом об авторском праве. Все права защищены. Запрещается фотокопирование, копирование или перевод любой части данного руководства без предварительного письменного разрешения компании.
Вся информация, содержащаяся в руководстве, считается верной. Производитель не несет ответственности за опечатки в руководстве, а также за любой ущерб, причиненный в результате неправильной установки и ненадлежащей эксплуатации. Производитель не предоставляет третьим лицам привилегии, предусмотренные патентным законодательством. Производитель не несет ответственности за правовые последствия, вызванные нарушением патентного законодательства и прав третьих лиц.
Перед использованием наших изделий пользователь должен внимательно ознакомиться с этой информацией. В ней рассказывается о мерах, требующих особой осторожности при эксплуатации, о действиях, которые могут привести к неисправностям, а также об опасностях, которые могут привести к повреждению оборудования или травмированию людей. Производитель не несет ответственности за безопасность, надежность и гарантию работоспособности в случае любых неисправностей, опасных ситуаций или травм, вызванных действиями человека или неисправностью оборудования! Производитель не будет осуществлять бесплатное обслуживание в случае таких неисправностей!
Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.

Ответственность производителя:

Производитель несет ответственность за безопасность, надежность и работоспособность устройства только в следующих случаях:
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· Монтажные работы, расширение, перенастройка, модернизация и техническое обслуживание осуществляются персоналом, утвержденным производителем;
· Вспомогательное электрооборудование и условия эксплуатации должны соответствовать требованиям государственных стандартов, отраслевых стандартов и настоящего руководства;
· Устройство используется в соответствии с руководством по эксплуатации.
[image: ] Примечание
Устройство не предназначено для использования в качестве аппаратов жизнеобеспечения. При использовании с аппаратом для анестезии животных следует иметь в наличии запасной кислородный баллон в качестве резервного источника воздуха на случай чрезвычайной ситуации.
[image: ] Предупреждение
Невыполнение организацией, эксплуатирующей это устройство, эффективного плана технического обслуживания может привести к непредвиденному выходу устройства из строя, что создает потенциальную угрозу для здоровья людей.
[image: ]Предупреждение
Запрещено ремонтировать или модифицировать устройство без разрешения производителя! Производитель не несет ответственности за любые неисправности или опасности, возникшие в результате несанкционированных модификаций медицинского концентратора кислорода с молекулярным ситом.
[image: ]Предупреждение
В случае проведения технического обслуживания устройства необходимо выполнить соответствующий осмотр и испытания, чтобы обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию.
По запросу производитель предоставит соответствующую документацию на платной основе, чтобы помочь пользователям в проведении ремонта тех частей устройства, которые подлежат ремонту силами пользователя, с привлечением соответствующего технического персонала.

Гарантия:

Ознакомьтесь с гарантийным соглашением, предоставленным вам производителем или местным официальным дистрибьютором
· Наша компания не несет ответственности за прямой, косвенный или побочный ущерб, а также за задержки, вызванные ненадлежащим использованием, заменой деталей, не одобренных производителем, или ремонтом устройства, выполненным неуполномоченным персоналом.
· Данная гарантия не распространяется на следующие случаи: Ненадлежащее использование;
Невыполнение обслуживания или повреждение устройства;
Оригинальная этикетка с серийным номером или заводская маркировка компании была сорвана или заменена;
Продукция других производителей.

Возврат:

Если необходимо вернуть товар компании, обратитесь к местному дистрибьютору, укажите модель или номер партии товара и кратко опишите причину возврата. Если модель изделия или номер партии неизвестны и их невозможно определить, заявка на возврат не будет принята.

Безопасность, надёжность и рабочее состояние:

Производитель не несет ответственности за безопасность, исправность и работоспособность устройства в следующих случаях:
· Компоненты разбираются, растягиваются и проходят переналадку.
· Устройство используется в нарушение настоящего руководства.
· Условия эксплуатации или хранения устройства не соответствуют требованиям настоящего руководства.

Название изделия:



Источник кислорода для животных

Ожидаемый срок службы:



5 лет

1 [bookmark: _Toc230804357]Введение

1.1. [bookmark: _Toc230804358]Краткое описание устройства

· Источник кислорода для животных использует воздух в качестве исходного сырья и применяет метод адсорбции с изменением давления для отделения кислорода от других газов (преимущественно азота), а также фильтрует вредные вещества и пыль из воздуха; наконец, через устройство регулирования давления кислорода и увлажнитель выдается кислород с заданным расходом.
· Устройство предназначено для использования воздуха в качестве исходного сырья и применения процесса адсорбции с использованием молекулярного сита для получения обогащенного кислородом воздуха с концентрацией кислорода от 90% до 96% (об./об.) с целью проведения кислородной терапии или облегчения симптомов, вызванных гипоксией.
· Модуль контроля уровня кислорода устройства опосредованно взаимодействует с пациентом через датчики или точки отбора проб, расположенные в дыхательных путях.
· Модуль контроля кислорода устройства предназначен для отслеживания расхода и концентрации кислорода в условиях нормальной работы.
· Устройство предназначено для использования в ветеринарных клиниках, домашних условиях, ветеринарных кабинетах и т. п.
· Модуль контроля содержания кислорода устройства не оснащен функцией автоматической компенсации атмосферного давления, при этом влияние атмосферного давления на показания количества газа является незначительным.
· Пользователем устройства может быть как оператор, так и наблюдатель.

1.2. [bookmark: _Toc230804359]Конструкция и состав изделия

1.2.1 Состав изделия
Система подачи кислорода состоит из безмасляного воздушного компрессора, PSA-адсорбера, переключающего клапана, панели управления, увлажнителя, глушителя, впускного фильтра и т. д. Внешняя структура и интерфейсы представлены на следующем рисунке:

Кислородный интерфейс
Порт передачи данных аппарата для анестезии
Область экрана
Запуск
Область индикаторов рабочего состояния
Кнопка отключения звука




  Регулятор расхода

Окно для забора воздуха/скрытая ручка




Крышка фильтра HEPA




Устройство защиты от перегрузки по току
Включение и выключение
Выходное отверстие
для отвода тепла



Рисунок 1-1: Конструкция изделия

1.2.2 Эксплуатация
1) Рабочий режим / режим ожидания 
В режиме ожидания нажмите кнопку [image: ], и устройство перейдет в рабочий режим; нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуться в режим ожидания
2) Звук подавление
Если во время работы раздастся звуковой сигнал тревоги, нажмите кнопку [image: ],
включится подавление шума, и загорится индикатор[image: ]. Повторное нажатие кнопки восстанавливает звуковой сигнал тревоги, и значок[image: ] исчезнет.


3) Регулирование расхода кислорода
Поверните регулировочную ручку поплавкового расходомера, чтобы настроить поплавок на нужный диапазон расхода.

[image: 钟表的特写  描述已自动生成]

+ Увеличить расход кислорода;
- Уменьшить расход кислорода

Диапазон регулирования расхода


1.3. [bookmark: _Toc230804360]Технические характеристики и параметры

Таблица 1.1 Тип модели и основные эксплуатационные характеристики

	Номинальный расход, л/мин
	O2 %
	Давление на выходе кПа
	Мощность Вт
	Уровень шума (A) дБ
	Размеры (см)
Д×Ш×В
	Вес (кг)

	5
	≥90%
(В/В)
	45±10≤
	600
	≤60
	ДхШхВ 38X24X55
	16 кг



1.4. [bookmark: _Toc230804361]Специальные знаки

Таблица 1.2. Специальные знаки и пояснения

	№ пп
	Специальный знак
	Описание знаков
	№ пп
	Специальный знак
	Описание знаков

	1
	[image: ]
	Соблюдайте инструкции по эксплуатации
	2
	[image: ]
	Эксплуатация

	3
	[image: ]
	Подключите сетевой блок питания
	4
	[image: ]
	Разборка запрещена

	5
	[image: ]
	Курение запрещено
	6
	[image: ]
	Фейерверки, открытый огонь, курение запрещено

	7
	[image: ]
	Предупреждение
	8
	[image: ]
	Подключение (источник питания)

	9
	[image: ]
	Отключение (источник питания)
	10
	[image: ]
	Масляные или жирные вещества запрещены

	11
	[image: ]
	Рабочая часть типа BF
	12
	
[image: ]
	Напоминание о замене фильтра

	13
	[image: ]
	Величина расхода Направление регулировки
	14
	[image: ]
	Выключение сигнализации

	15
	[image: ]
	Медицинское изделие класса II
	16
	[image: ]
	Маркировка WEEE

	17
	[image: ]
	Хранить в сухом месте
	
	
	



Таблица А. Сравнение расхода и концентрации кислорода

	Расход кислорода, л/мин
	1
	2
	3
	4
	5

	Концентрация кислорода
(% об/об) ±3 %
	95
	95
	95
	94,8
	94,5

	При температуре окружающей среды 20 °C концентратору кислорода требуется 15 минут, чтобы достичь максимального стабильного значения номинального расхода после использования при самой высокой или самой низкой температуре хранения.




1.5. [bookmark: _Toc230804362]Условия эксплуатации

1) Температура окружающей среды: от +5 °C до +40 °C;
2) Относительная влажность 15–90 %, но не выше парциального давления водяного пара 50 гПа;
3) Атмосферное давление: 700 гПа ~ 1060 гПа;
4) Рабочее напряжение: 220 В;
5) Частота: 50 Гц;
6) В помещении или в условиях, аналогичных помещениям; отсутствие горючих газов и открытого пламени в окружающем воздухе.

1.6. [bookmark: _Toc230804363]Функции, сигнализация и сообщения

Таблица 1.3. Функции изделия и их описание

	Функция
	Описание

	Производство кислорода
	Включить для выработки кислорода

	Защита от перегрузки по току
	Если входной ток будет слишком большим, питание автоматически отключится

	Сенсорные кнопки
	Кнопка с сенсорной функцией

	Таймер / Общее время
	Функции измерения времени и накопления времени

	ЖК-дисплей, большой экран
	ЖК-экран с высокой яркостью и четким разделением функций

	Универсальное центральное колесо
	Четыре колеса с тормозами

	Напоминание о замене фильтра HEPA
	После 1000 часов работы устройства замигает желтый индикатор, а на экране появится надпись «Заменить HEPA»



Таблица 1.4 Сигналы тревоги и сообщения

	Категория
	Параметр
	Описание или принцип действия

	Технический аварийный сигнал
	Сигнализация об отключении питания
	При отключении питания от сети во время нормальной работы срабатывает звуковая и световая сигнализация, а на экране отображается код неисправности «E1».

	
	Сигнал запуска
	Если устройство работает в течение 115 секунд, а номинальная концентрация кислорода не достигает 90 % (объемных), срабатывает звуковая и световая сигнализация; допустимое отклонение: ±5 секунд.

	
	Сигнал тревоги о низкой концентрации кислорода
	До того, как концентрация кислорода упадет до 82 %, должна сработать звуковая и визуальная сигнализация, а на экране должен отобразиться код неисправности «E3».

	
	Сигнализация высокого давления
	Давление в кислородном баллоне ≥180 кПа, звуковая и световая сигнализация, на экране отображается код неисправности «E5», диапазон погрешности ±20 кПа.

	
	Сигнализация низкого давления
	Когда давление в кислородном баллоне станет равным или ниже 40 кПа, сработает звуковая и визуальная сигнализация, а на экране отобразится код неисправности «E6» с погрешностью ±10 кПа.

	
	Сигнализация о превышении температуры
	Если температура воздуха вблизи зоны размещения датчика температуры внутри корпуса превышает 60 °C, должна сработать звуковая и визуальная сигнализация, а на экране должен отобразиться код неисправности «E7». Допустимый диапазон отклонения: ±10 °C.




	
	Сигнализация низкого напряжения
	Если входное напряжение оборудования составляет ≤176 В, должна сработать звуковая и визуальная сигнализация, а на экране должен отобразиться код неисправности «E2». Допустимый диапазон отклонения: ±10 В.

	Напоминание
	Напоминание о замене фильтра HEPA
	Когда наработка устройства достигает 1000 часов, загорается желтый индикатор, раздается звуковой сигнал, и загорается значок замены фильтра HEPA «[image: ]».

	
	Отключить звук
	Во время работы устройства нажатие кнопки [image: ] приводит к подсветке значка [image: ], динамик устройства переходит в режим отключения звука, а повторное нажатие кнопки снимает отключение звука.



2 [bookmark: _Toc230804364]Безопасность оборудования

2.1 [bookmark: _Toc230804365]Общие меры предосторожности

[image: ]Примечание:
· Источник кислорода питается от сети переменного тока 220 В / 50 Гц; другое напряжение или частота могут привести к сбою в работе устройства;
· Внимание! Вилка шнура питания должна плотно прилегать к розетке, в противном случае это может привести к возгоранию;
· Избегайте повреждения шнура питания, иначе это может привести к риску поражения электрическим током;
· Не вытаскивайте вилку шнура питания источника кислорода за сам шнур. Держите вилку за ручку и вытаскивайте ее прямо из розетки;
· Не допускайте, чтобы опорные ножки или другие тяжёлые предметы давили на шнур питания, а также не наступайте на него;
· Мобильный источник кислорода: будьте осторожны, избегайте скручивания и повреждения шнура питания;
· Не используйте устройство, если шнур питания поврежден, оборван или вилка изношена. Если шнур питания изношен или повреждён, его необходимо заменить в сервисном центре, указанном производителем (для обеспечения безопасности рекомендуется регулярно проверять состояние шнура питания во время эксплуатации);
· Во время запуска или в течение 10 минут после отключения источника кислорода курение и нахождение вблизи открытого огня запрещены
· Перед отключением источника кислорода необходимо уменьшить расход кислорода до минимального значения и подождать около 30 секунд, что способствует продлению срока службы молекулярного сита;
· Впускное и выпускное отверстия источника кислорода следует размещать в хорошо проветриваемом помещении;

· Когда на счетчике источника кислорода наберется 1000 часов работы, необходимо незамедлительно заменить фильтр HEPA
· В процессе вдыхания кислорода следует избегать установки значения расхода на «0» в любой момент времени;
· До завершения процесса вдыхания кислорода рекомендуется установить расход на «0», а затем сразу же выключить питание и отключить штекер от розетки;
· Использованные одноразовые детали следует утилизировать надлежащим образом в соответствии с действующими нормами местных органов по обращению с медицинскими отходами, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.
· Источник кислорода не предназначен для использования в системах жизнеобеспечения; при применении с аппаратом для анестезии животных его следует оснастить кислородным баллоном в качестве резервного источника воздуха на случай чрезвычайных ситуаций. Использовать только по рекомендации и под контролем врачей.
2.2 [bookmark: _Toc230804366]Противопоказания:

Запрещено использовать для пациентов с отравлением кислородом и аллергией на кислород лечение.

2.3 [bookmark: _Toc230804367]Другие меры предосторожности

[image: ]В следующих случаях устройство следует отключить от сети:

Примечание:
· Если концентратор кислорода простаивал более двух часов;
· Если в работе концентратора кислорода возникла неисправность или сработала сигнализация, которую невозможно отключить;
· При перемещении концентратора кислорода в другое место;
· При отключении питания от сети;
· Во время технического обслуживания или замены фильтра.

[image: ]Напоминание:
· Категорически запрещается разбирать или модифицировать изделие, а также эксплуатировать его с применением силы; техническое обслуживание должно осуществляться только квалифицированным персоналом;
· Когда звуковой сигнал отключен, внимательно следите за состоянием оборудования, чтобы предотвратить негативные последствия, вызванные неисправной работой;
· Запрещается быстрое и частое переключение механизма во время работы оборудования;
· Время от запуска до выхода на рабочий режим составляет 120 секунд;
· Система сигнализации может сработать только после того, как концентратор кислорода проработает в нормальном режиме не менее 120 секунд.
· Рабочие условия модуля контроля содержания кислорода соответствуют диапазону температур от +5 °C до +50 °C;
· Если кнопка «Вкл./Выкл.» удерживается в положении «Вкл.», а питание прерывается на срок более 30 секунд, а затем восстанавливается, устройство переходит в режим ожидания, и модуль контроля кислорода не работает.
· Режим работы устройства и модуля контроля кислорода — непрерывный;
· После отключения питания от сети модуль контроля кислорода перестает работать, и устройство перестает отображать показания по дыхательному газу;
· Диапазон измерения концентрации газа в модуле контроля содержания кислорода составляет: 21–95 % (об./об.);
· Частота дискретизации данных модуля контроля содержания кислорода составляет: 1 раз в секунду;
· При одинаковой температуре повышение влажности приводит к увеличению скорости звука. В стандартных условиях влияние влажности не превышает 0,88 %, а при обычных условиях эксплуатации колебания влажности в диапазоне 50–95 % оказывают незначительное влияние на концентрацию. Когда водяной пар конденсируется, капли жидкости оседают на излучающей или принимающей поверхности ультразвукового датчика, вызывая отражение или преломление. Кроме того, наличие конденсированного водяного пара в газе приводит к сильному искажению формы ультразвуковой волны, в результате чего датчик не может нормально функционировать в таких условиях.
· Выход за пределы диапазона рабочих температур модуля контроля содержания кислорода влияет на точность данных.
2.4 [bookmark: _Toc230804368]Предупреждения

[image: ]Предупреждение
· Предупреждение! Во время кислородной терапии существует риск возгорания из-за повышенной концентрации кислорода. Концентраторы кислорода и сопутствующие принадлежности запрещается использовать вблизи источников искрения или открытого огня;
· Предупреждение! Чтобы обеспечить подачу кислорода с интенсивностью, соответствующей состоянию здоровья пациента, концентраторы кислорода необходимо использовать по рекомендации врача. Указанные компоненты и комплектующие должны соответствовать техническим характеристикам кислородного концентратора и могут использоваться только после того, как под руководством врача будут определены настройки для конкретного пациента;
· Предупреждение! Перед и во время операций под наркозом, а также при кислородной терапии используйте только моющие растворы на водной основе или масла, совместимые с кислородом; не используйте масла или моющие растворы на масляной основе, чтобы избежать риска возгорания;
· Предупреждение! Не следует смазывать комплектующие, соединители, трубки или другие приспособления кислородного концентратора, чтобы избежать риска возгорания;

· Предупреждение! Используйте только запасные части и комплектующие, поставляемые или рекомендованные производителем, чтобы обеспечить надлежащую работу устройства и избежать риска возгорания;
· Предупреждение! Значения высоты над уровнем моря, температуры и относительной влажности, выходящие за пределы указанного диапазона, могут повлиять на расход и содержание кислорода, что, в свою очередь, скажется на качестве очистки;
· Предупреждение! Кислород способствует возгоранию и распространению огня. После включения кислородного концентратора не кладите кислородный шланг или маску на постельное белье или подушку кресла, так как кислород может легко привести к возгоранию этих материалов. Когда концентратор кислорода не используется, его следует выключать, чтобы избежать обогащения атмосферы кислородом;
· Предупреждение! Домашние животные не могут выражать дискомфорт, поэтому для них могут быть предусмотрены дополнительные меры наблюдения или системы контроля, позволяющие сообщать о дискомфорте и неотложных медицинских ситуациях ответственным лицам, чтобы избежать травм;
· Предупреждение! Курение во время терапии опасно и может привести к ожогам лица или летальному исходу.
· Предупреждение! Открытый огонь представляет опасность во время кислородной терапии и может привести к возгоранию или летальному исходу. В радиусе 2 метров от концентратора кислорода или любого оборудования, содержащего кислород, запрещено использование открытого огня;
· Не рекомендуется подключать оборудование к другим устройствам, кроме тех, которые указаны в руководстве пользователя. При необходимости заранее проконсультируйтесь с врачом или производителем, чтобы обеспечить безопасное и эффективное использование оборудования;
· Хлопковый пух, пыль и источники света (в том числе солнечный свет) могут оказывать некоторое влияние на работу интерфейса и его видимость. Операторы должны поддерживать оборудование в чистоте и размещать его в подходящем месте;
· При эксплуатации и хранении кислородного аппарата необходимо исключить доступ к нему детей, домашних животных и насекомых. Необходимо обеспечить надлежащее хранение оборудования и перед использованием проверить его состояние (например, не перегрызли ли мыши шнур питания, нет ли гнезд насекомых, не разбили ли дети экран дисплея острыми предметами и т. д.);
· Молекулярные сита относятся к расходным материалам, и их эффективность со временем постепенно снижается при длительном использовании. Обычно рекомендуется заменять их каждые 6000 часов.

3 [bookmark: _Toc230804369]Поиск и устранение неисправностей

3.1 [bookmark: _Toc230804370]Общие неисправности и их устранение

Таблица 3.1. Общие неисправности и их устранение

	№
	Неисправность
	Меры по устранению

	1
	Сбой в подаче электропитания
	Если эта сигнализация срабатывает при нештатном отключении или при отключении питания от сети во время запуска, сначала выключите устройство, а затем отключите выключатель, либо проверьте состояние питания от сети и подключение к розетке.

	2
	Высокое давление
	Давление в кислородном баллоне слишком высокое, что, возможно, вызвано сбоем в работе клапана или неисправностью адсорбера PSA. Осмотр и ремонт следует проводить в уполномоченном сервисном центре.

	3
	Низкое давление
	Выход из строя компрессора или утечка воздуха в трубопроводе. Осмотр и ремонт следует проводить в уполномоченном сервисном центре.

	4
	Высокая температура
	Заблокирован выход или вход воздуха, либо имеется высокая температура окружающей среды и длительное время непрерывной работы; проверьте вход и выход воздуха, а также условия окружающей среды

	5
	Напоминание о замене фильтра HEPA
	В режиме ожидания замените ручной фильтр и нажмите кнопку [image: ], чтобы сбросить напоминание.

	6
	Сигнал тревоги о низкой концентрации кислорода
	Расход кислорода превышает номинальную производительность. Уменьшите расход до значения ниже номинального, чтобы восстановить работу.

	7
	Индикатор питания не горит
	Проверьте состояние выключателя питания и состояние питания от сети.



3.2 [bookmark: _Toc230804371]Общие предупреждения и меры предосторожности

[image: ]Примечание
· Убедитесь, что шнур питания и вилка находятся в исправном состоянии, а само устройство не имеет повреждений.
· Если имеются какие-либо необъяснимые изменения в работе устройства, необычные звуки, неисправности в работе или повреждения корпуса, прекратите его использование и обратитесь в службу поддержки клиентов.
· Во время работы устройства запрещается проводить дезинфекцию, уборку или техническое обслуживание.
· Устройство не следует использовать в непосредственной близости от других устройств или в штабеле с ними. Если устройство необходимо использовать рядом с другими устройствами или в штабеле с ними, следите за его работой, чтобы убедиться в его исправности.
· Обращайтесь с устройством бережно, не размещайте его в местах, где оно может подвергнуться ударам или где люди могут споткнуться о шнур питания.
· Перекрытие воздухозаборника во время работы устройства может привести к его перегреву.
[image: ]Примечание
Устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (в том числе детьми) без надлежащего контроля со стороны ответственного лица, обеспечивающего безопасность пациента.

4. [bookmark: _Toc230804372]Эксплуатация и техническое обслуживание

4.1 [bookmark: _Toc230804373]Замена фильтра

После того как устройство наработает 1000 часов, загорится желтый индикатор, прозвучит звуковой сигнал, и загорится значок замены фильтра HEPA [image: ]
Сначала откройте крышку фильтра, как показано на рисунке, а затем вытащите старый фильтр. Возьмите новый фильтр, совместите воздухозаборник с отверстием для установки, а затем осторожно вставьте его.
Дверца фильтра
Фильтр HEPA
Отверстие для установки фильтра




Рисунок 4-1 Замена фильтра

4.2 [bookmark: _Toc230804374]Метод использования назальной кислородной трубки

Подсоедините разъем кислородного шланга к входу для подачи кислорода низкого давления на аппарате для анестезии.
[image: ]Примечание
При использовании кислородной трубки запрещается сгибать её, так как это препятствует подаче кислорода.


4.3 [bookmark: _Toc230804375]Дезинфекция и очистка

[image: ]Примечание:
· Для очистки и дезинфекции внешней поверхности корпуса увлажнителя воспользуйтесь одноразовой салфеткой, смоченной 75-процентным медицинским спиртом, и протирайте поверхность в течение не менее 30 секунд.
· Силиконовая трубка полностью погружается в горячую воду температурой 75 °C; в трубопроводе не должно быть пузырьков; сушить на воздухе вдали от прямых солнечных лучей и источников высокой температуры.
4.4 [bookmark: _Toc230804376]Полная очистка поверхности устройства

[image: ]Поверхность устройства можно протирать одноразовой салфеткой, смоченной в 1%-ном растворе средства для мытья посуды, или салфетками с 75%-ным медицинским спиртом.

Примечание:
· Пользователь должен эксплуатировать устройство в соответствии с информацией по электромагнитной совместимости, приведенной в прилагаемой документации;

· Портативное и мобильное радиооборудование может влиять на работу кислородного генератора, поэтому при его использовании следует избегать сильных электромагнитных помех.
[image: ]Примечание:
Устройство предназначено для эксплуатации в электромагнитной среде, указанной ниже, и должно использоваться в электромагнитной среде, указанной в таблицах 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4

	Таблица 4.1. Руководство и заявление производителя ——— электромагнитные излучения

	Источник кислорода предназначен для использования в электромагнитной среде, указанной ниже. Покупатель или пользователь должен убедиться, что устройство эксплуатируется в соответствующих электромагнитных условиях.

	Испытания на излучение помех
	Соответствие
	Электромагнитная обстановка — Руководство

	Радиочастотные излучения GB4824
	Класс 1
	Источник кислорода использует радиочастотную энергию исключительно для своих внутренних функций. Поэтому уровень его радиочастотного излучения очень низкий, а вероятность возникновения помех в работе находящихся поблизости электронных устройств минимальна.

	Радиочастотные излучения GB4824
	Класс В
	

	Гармонические помехи GB/T 17625.1
	Класс А
	Источник кислорода подходит для использования на любых объектах, включая жилые помещения, а также для прямого подключения к бытовой низковольтной электросети.

	Колебания напряжения/фликер GB/T 17625.2
	Соответствует
	

	Радиочастотные излучения GB4343.1
	Соответствует
	[Устройство] не подходит для подключения к другим устройствам

	Радиочастотные излучения GB/T17743
	Соответствует
	[Устройство] не подходит для подключения к другим устройствам




	Таблица 4.2. Рекомендации и декларация производителя — электромагнитная устойчивость

	Источник кислорода предназначен для использования в электромагнитной среде, указанной ниже. Покупатель или пользователь должен убедиться, что устройство эксплуатируется в соответствующих электромагнитных условиях.

	Испытание на помехоустойчивость
	Испытательный уровень МЭК 60601
	Соответствует уровню
	Электромагнитная обстановка — Руководство

	Электростатический разряд GB/T 17626.2
	Контактный разряд ± 6кВ
Воздушный разряд ±8 кВ
	Контактный разряд ± 6кВ
Воздушный разряд ±8 кВ
	Пол должен быть деревянным, бетонным, земляным или покрытым керамической плиткой. Если пол покрыт синтетическим материалом, относительная влажность должна составлять не менее 30 %

	Электрические быстрые переходные процессы GB/T 17626.4
	±2 кВ на шнур питания
±1 кВ для линий ввода/вывода
	±2 кВ на шнур питания
Неприменимо
	Источник питания должен обладать характеристиками, типичными для использования в коммерческих или медицинских учреждениях.

	Импульсные перенапряжения GB/T 17626.5
	±1 кВ между фазами
±2 кВ от провода на землю
	±1 кВ между фазами
Неприменимо
	Источник питания должен обладать характеристиками, типичными для использования в коммерческих или медицинских учреждениях.




	Провалы напряжения, кратковременные перерывы и колебания напряжения на входных линиях источника питания GB/T 17626.11
	<5 % UT продолжительностью 0,5 цикла (при UT >95 % провалов)
	<5 % UT продолжительностью 0,5 цикла (при UT >95 % провалов)
	Источник питания должен обладать характеристиками, типичными для использования в коммерческих или медицинских учреждениях. Если пользователю требуется обеспечить непрерывную работу [устройства или системы] во время перебоев в электропитании, рекомендуется оснастить [устройство или систему] источником бесперебойного питания или резервным аккумулятором.

	
	<40 % UT продолжительностью 5 циклов (при UT >60 % провалов)
	<40 % UT продолжительностью 5 циклов (при UT >60 % провалов)
	

	
	<70 % UT продолжительностью 25 циклов (при UT >30 % провалов)
	<70 % UT продолжительностью 25 циклов (при UT >30 % провалов)
	

	
	<5 % UT, продолжительность 5 с (при UT, > 95 % провалов)
	<5 % UT, продолжительность 5 с (при UT, >95 % провалов)
	

	Магнитное поле промышленной частоты (50 Гц/60 Гц) GB/T 17626.8
	3А/м
	3А/м
50/60 Гц
	Магнитное поле промышленной частоты должно соответствовать типичным характеристикам уровней магнитного поля промышленной частоты в типичных помещениях коммерческих или медицинских учреждений.

	Примечание: UT — это напряжение в сети переменного тока до подачи испытательного напряжения.




	Таблица 4.3. Рекомендации и заявление производителя ——— электромагнитная устойчивость

	Источник кислорода предназначен для использования в электромагнитной среде, указанной ниже. Покупатель или пользователь должен убедиться, что устройство эксплуатируется в соответствующих электромагнитных условиях.

	Испытание на помехоустойчивость
	IEC60601
Испытательный уровень
	Соответствует уровню
	Электромагнитная обстановка — Руководство

	Радиочастотная проводимость GB/T 17626.6-2017
	3 В (допустимое значение)
150 кГц
~80 МГц
	3 В (допустимое значение)
	Портативное и мобильное радиооборудование не следует использовать на расстоянии, меньшем, чем рекомендуемое, от любых частей источника кислорода (включая кабели). Расчет этого расстояния следует производить по формуле, соответствующей частоте передатчика.
Рекомендуемое расстояние между элементами: d = 1,2 [image: ]
d = 1,2 [image: ]	80 МГц–800 МГц, d = 2,3 [image: ]		80 МГц–800 МГц
В формуле:
P  – это максимальная номинальная выходная мощность, указанная производителем передатчика, измеряется в ваттах (Вт); d – это рекомендуемое расстояние между устройствами, измеряется в метрах (м). Напряженность поля стационарных радиочастотных передатчиков следует определять путем измерения электромагнитного поля a; она должна быть ниже предельного значения на каждой измеряемой частоте d.
В устройствах, расположенных рядом с обозначенными символами[image: ], могут возникать помехи.

	Радиочастотное излучение соответствует стандарту GB/T 17626.3
	3 В/м
80 МГц～
2,5 ГГц
	3 В/м
	




	Примечание 1: Для частот 80 МГц и 800 МГц следует использовать формулы, предназначенные для более высоких частотных диапазонов.
Примечание 2: Эти рекомендации могут не подходить для всех ситуаций. На распространение электромагнитных волн влияют поглощение и отражение от зданий, предметов и  людей.

	a) В случае стационарных передатчиков, таких как беспроводные (сотовые/беспроводные) телефоны и базовые станции, любительское радио, радиовещание в диапазонах AM и FM, а также телевещание, теоретически точно предсказать напряженность поля невозможно. Для оценки электромагнитной обстановки вокруг стационарных радиочастотных передатчиков следует рассмотреть возможность проведения обследований электромагнитного поля. Если измеренная напряженность поля в месте установки источника кислорода превышает указанные выше допустимые значения для радиочастотного излучения, рекомендуется проконтролировать работу источника кислорода, чтобы убедиться в его исправности. В случае выявления отклонений в работе может потребоваться принятие дополнительных мер, таких как изменение ориентации или перемещение источника кислорода.
b) Во всем диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть ниже 3 В/м.



	Таблица 4.4. Рекомендуемое расстояние между переносным и мобильным оборудованием радиосвязи и источником кислорода

	Источник кислорода предназначен для использования в электромагнитной среде с контролируемым уровнем радиочастотного излучения. В зависимости от максимальной выходной мощности оборудования связи покупатели или пользователи источника кислорода могут предотвратить возникновение электромагнитных помех, соблюдая минимальное расстояние между рекомендованным портативным и мобильным оборудованием радиосвязи (передатчиком) и источником кислорода.

	Максимальная номинальная выходная мощность передатчика / Вт
	Расстояние изоляции // м, соответствующее различным частотам передатчика.

	
	150 кГц − 80 МГц
d = 1,2 [image: ]
	80−800 МГц
d = 1,2 [image: ]
	800 МГц −2,5 ГГц
d = 2,3 [image: ]

	0,01
	0,12
	0,12
	0,23

	0,1
	0,38
	0,38
	0,73

	1
	1,2
	1.2
	2,3

	10
	3,8
	3,8
	7,3

	100
	12
	12
	23

	Если максимальная номинальная выходная мощность передатчика не указана в приведенной выше таблице, рекомендуемое расстояние изоляции можно рассчитать в метрах (м) по формуле, указанной в столбце с соответствующей частотой передатчика. Здесь P — максимальная номинальная выходная мощность, указанная производителем передатчика, измеряемая в ваттах (Вт).
Примечание 1: Для частот 80 МГц и 800 МГц следует использовать формулы, предназначенные для более высоких частотных диапазонов.
Примечание 2: Эти рекомендации могут не подходить для всех ситуаций. «На распространение электромагнитных волн влияют поглощение и отражение от зданий, предметов и людей».



5. [bookmark: _Toc230804377]Послепродажное обслуживание и гарантия

Если у вас возникли проблемы с установкой или использованием устройства, сначала ознакомьтесь с описанием проблемы. Если проблему не удается решить, обратитесь в службу поддержки клиентов.
На источник кислорода предоставляется гарантийное обслуживание сроком на один год с даты покупки при предъявлении счета-фактуры в качестве подтверждения. За исключением дополнительных расходов, таких как страхование, почтовые расходы и транспортные расходы, гарантийное обслуживание предоставляется бесплатно.
Ниже приведены подробные сведения.
1) В гарантийном талоне должны быть четко указаны все необходимые данные, включая имя и адрес пользователя, дату покупки, название изделия, модель и серийный номер. При обращении за гарантийным обслуживанием необходимо предъявить гарантийный талон для идентификации.
2) Выход из строя деталей устройства, вызванный случайным повреждением, несанкционированным ремонтом или ненадлежащим хранением, не подпадает под действие настоящего гарантийного талона.
3) Для подтверждения действия гарантии к гарантийному талону необходимо приложить официальный счет-фактуру.

Список принадлежностей

	Таблица 5. Список принадлежностей

	№
	Имя
	Количество
	Технические характеристики

	1
	Сертификат
	1
	/

	2
	Инструкция по эксплуатации
	1
	/

	3
	Гарантийный талон
	1
	/

	4
	Силиконовая трубка Ø9*Ø5
	1
	Любая принадлежность, внешний диаметр 9 мм*внутренний	диаметр	5 мм × длина 500 мм



Транспортировка
Перед снятием упаковки
Во время погрузки и разгрузки кислородного концентратора с ним следует обращаться осторожно, аккуратно размещать его, а бросать его категорически запрещается. Во время транспортировки следует избегать повреждений, вызванных вибрацией и ударами, а также не допускать воздействия солнечных лучей и дождя. Его следует защитить от контакта с токсичными или загрязненными предметами, чтобы предотвратить химическую коррозию.
Температура окружающей среды при транспортировке: от -30 °C до +60 °C, относительная влажность ≤90 %.
После снятия упаковки
При транспортировке с концентраторами кислорода следует обращаться осторожно; бросать их категорически запрещается. Следует избегать повреждений, вызванных вибрацией и ударами, а также не допускать воздействия солнечных лучей и дождя. Его следует защитить от контакта с токсичными или загрязненными предметами, чтобы предотвратить химическую коррозию.
Хранение
Перед снятием упаковки

Концентратор кислорода следует хранить в оригинальной упаковке на хорошо проветриваемом сухом складе, где отсутствуют коррозионные вещества. Высота штабеля не должна превышать количество ярусов, указанное на упаковке. При хранении при температуре ниже -10 °C оборудование перед использованием необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 1 часа.
Температура хранения составляет от -20 °C до 55 °C. Относительная влажность ≤80%.
После снятия упаковки
Концентратор кислорода следует хранить в помещении в хорошо проветриваемом и сухом месте, в отсутствии от коррозионных веществ. При хранении при температуре ниже -10 °C оборудование перед использованием необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 1 часа.
· -25℃～+5℃；
· +5 °C–+35 °C, относительная влажность до 90 %, без образования конденсата;
· >35 °C–+70 °C, давление водяного пара до 50 гПа:
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