ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Микрочип в шприце 1,4мм*8мм 134.2 FDX-B;

Микрочип в шприце 2,12мм*12мм 134.2 FDX-B

Внимание: продукция ветеринарного применения. Может использоваться только под присмотром ветеринарного врача

- Просканируйте микрочип в шприце в упаковке низкочастотным сканером меток по технологии беспроводной идентификации FDX-B (ISO11784/85) и проверьте соответствие отсканированного номера указанному номеру на наклейке со штрих-кодом.

- ВАЖНО! Перед инъекцией проверьте, используя базу регистрации микрочипированных животных, не использовался ли чип с таким номером ранее. Если номер уже присвоен другому животному, микрочип использовать запрещается.
Номерные базы микрочипов находятся в открытом доступе, и недобросовестные производители могут использовать чужие номерные базы, что приводит к задвоению номеров.

- Подготовьте место для инъекции:

Собаки и кошки — подкожно между лопаток слева (по средней линии в районе холки);

Лошади — с левой стороны шеи в выйную связку;

Коровы и свиньи — подкожно в основание левого уха;

Рыбы более 30 см — во внутреннюю сторону левого спинного плавника, менее 30 см — в полость матки.

- Осторожно снимите защитный колпачок с иголки шприца.

- Подготовьте по правилам септики и асептики место предполагаемого вживления чипа. Введите иглу до самого её основания.

- Нажимая на поршень шприца, вводите микрочип. Продолжайте введение до тех пор, пока поршень не упрется внутрь колбы шприца, что будет подтверждено характерным щелчком.

- Извлекая иглу, прижмите ватным тампоном место инъекции во избежание возникновении кровотечения.

- Повторно отсканируйте микрочип для идентификации животного после проведенных манипуляций.

- Утилизируйте использованный шприц в соответствии с правилами по обращению с отходами.

9.    Зарегистрируйте животное согласно присвоенному идентификационному номеру микрочипа и 	информацию о владельце в соответствующей базе данных.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не использовать шприц повторно.

- После вскрытия упаковки шприц не нужно стерилизовать в автоклаве.

- Хранить микрочип в шприце следует при комнатной температуре.

Характеристика:
Стандарт: ISO: 11784/11785

Размер метки: 1,4ммх8 мм либо 2,12мм*12мм
Тип: FDX-B

Сертификация: ICAR

Комплект: Одноразовый шприц с меткой, 6 самоклеящихся этикеток со штрихкодом и номером метки для вклеивания  в бумажные документы, упаковка - стерильная.