Тест-полоски для определения уровня общего кальция в крови CentriVet™ tCa

Назначение

Тест-полоски CentriVet™ tCa предназначены для совместного применения с анализатором уровня кальция в крови CentriVet™ tCa  с целью количественного определения концентрации общего кальция в плазме крови крупного рогатого скота (КРС). В основе метода лежит способность ионов кальция связываться с фталеин пурпуром в щелочных условиях на тест-полоске с образованием пурпурно красного-комплекса  с  последующим расчётом на основе формулы общего кальция.
Диагностическая система CentriVet™ tCa должна использоваться ветеринарным специалистом или под руководством ветеринарного специалиста.

Условия хранения и правила обращения

-Храните тест-полоски в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при комнатной температуре 2-35°C и относительной влажности ниже 85%.

-Храните их вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

-Не прикасайтесь к тест-полоскам мокрыми руками.

-Используйте тест-полоску сразу же после извлечения ее из индивидуальной упаковки.

Сбор и подготовка образцов крови

В тест-полоски следует вносить только образцы плазмы крови КРС.

-Для предотвращения антикоагуляции свежевзятой крови используйте пробирки с литий гепарином.

-После взятия образца цельной крови пазму необходимо отделить в течение 4 часов.

-Образцы цельной крови необходимо центрифугировать при температуре 10-30 °С, скорости вращения не менее 4500 об/мин в течение 3 минут для предотвращения гемолиза.

-Следует избегать длительного или сильного сильного встряхивания образцов крови, так как гемолиз пробы может привести к неточным результатам.

Сохранность образцов плазмы

- Образцы плазмы необходимо проверить в течение 24 часов при температуре хранения 15 - 25℃. Образцы можно хранить при температуре 2 - 8 ℃ в течение 7 дней и при    -20 ℃ в течение 2 месяцев.

Замороженные образцы необходимо полностью разморозить при температуре 10-30 °С. Длительность разморозки не менее 30 минут. Не рекомендуется использовать дополнительные приборы или оборудование для размораживания плазмы, а также использование образцов, подвергшихся вторичному замораживанию и оттаиванию.

Внешний вид тест-полоски

- Держатель тест-полоски. Возьмитесь за держатель, чтобы вставить тест-полоску в разъем анализатора.

- Контактные планки. Вставьте тест-полоску этим концом в анализатор. Несильно нажмите на нее и убедитесь, что она вошла до упора.

- Область внесения образца. Для нанесения образца плазмы воспользуйтесь пипеткой с дозатором объемом 10 мкл. Нанесите на область внесения плазму крови. Плазма автоматически втянется в зону реакции.

Меры предосторожности

- Не используйте тест полоски по истечению срока годности, указанного на этикетке. Использование тест-полосок с истекшим сроком годности приведет к некорректным результатам теста.

- Если тест -полоска  деформирована или в зоне тестирования имеются пятна, не используйте её.

- Перед тестированием, проверьте кодовый номер в верхней части кодовой микросхемы. Убедитесь, что номер кодового чипа совпадает с кодовым номером, указанным на упаковке.

- Упаковку можно вскрыть только тогда, когда анализатор будет готов к тестированию. Тест-полоски чувствительны к влажности.

- Чтобы свести к минимуму погрешность результатов, протестируйте образец плазмы крови в течение трех минут после извлечения тест-полоски из упаковки.

- Перед тестированием, подержите упакованные тест-полоски в течении 20 минут в помещении, где будет проводиться анализ, чтобы они нагрелись до температуры окружающей среды. В противном случае это может привести к конденсации влаги на упаковке из алюминиевой фольги и потенциально повлиять на результаты тестирования.

- Храните тест-полоски подальше от детей.

Порядок  применения

Напоминание перед тестированием:

- Перед началом тестирования, подготовьте необходимое оборудование, как указано ниже: тест-полоски CentriVet™ tCa, анализатор для определения содержания кальция в крови CentriVet™ tCa, пипетку или пипеточный дозатор для количественного микрозабора крови.

- Внимательно прочтите руководство пользователя анализатора CentriVet™ tCa и ознакомьтесь с принципом его работы.

- Перед тестированием рекомендуется нагреть образец, тест-полоски и анализатор до комнатной температуры.

Тестирование:

- Соберите образцы свежей крови в пробирки с антикоагулянтом, содержащие литий гепарин, аккуратно переверните и перемешайте ее, центрифугируйте в соответствующих условиях.

- После нажатия кнопки "" для включения анализатора, вставьте кодовый чип, входящий в комплект поставки тест-полосок, в гнездо анализатор для настройки кода и проверьте, совпадает ли номер на кодовом чипе, отображаемый на экране, с номером на этикетке используемой тест-полоски.

- Разорвите пакет из алюминиевой фольги и достаньте тест-полоску.

- После того, как на экране анализатора отобразится запрос на установку, вставьте тест полоску в  устройство. Правильный способ установки: вставьте тест-полоску в гнездо анализатора в направлении стрелки на тест-полоске. Совместите две стрелки индикатора на тест-полоске с двумя стрелками в области взятия пробы на анализаторе и осторожно продвигайте тест-полоску вперед.

- Когда в правой части экрана появится значок капли крови, это значит, что образец плазмы можно добавлять.

- Выберите подходящий тип пипетки, наберите 10 мкл образца плазмы, поместите его в центр области внесения образца на тест-полоске. Избегайте сильного нажатия на область внесения образца кончиком пипетки.

- После добавления образца плазмы прибор автоматически начнет измерение (три линии будут непрерывно мигать). Во время этого процесса тестирования не перемещайте прибор и тест-полоску и не нажимайте кнопки управления на панели анализатора.

- Результаты анализа на содержание кальция отобразятся на дисплее прибора.

Считывание результатов теста

- Измеритель отображает результаты анализа на кальций в диапазоне от 0,5 до 4,0 ммоль/л. Когда концентрация кальция в образце превышает 4,0 ммоль/л, выводится сообщение «Hi»; когда она меньше 0,5 ммоль/л, выводится соощение  «Lo».

- На этикетке к тест-полоскам не указаны нормы содержания кальция для коров. Ваш ветеринар должен указать вам диапазон, который является нормальным для коровы. Если результат выходит за пределы этого диапазона, обратитесь к своему ветеринару и сообщите о ненормальных результатах теста.

Ограничения

- Анализатор и тест-полоски CentriVet™ tCa были разработаны, протестированы и проверены на эффективность совместной работы для обеспечения точного измерения кальция у коров. Не используйте тест-системы других марок.

- Не используйте анализатор и тест-полоски способом, не предусмотренным производителем.

- Система мониторинга кальция в крови CentriVet™ tCa предназначена для профессионального ветеринарного использования и безрецептурной продажи. Покупатели безрецептурных приборов должны использовать систему мониторинга кальция в крови CentriVet™ tCa под руководством ветеринарного специалиста.

Применяется только совместно с гепариновым антикоагулянтам , пожалуйста, избегайте использования образцов, содержащих другие антикоагулянты.

- При тестировании образцов плазмы гемолитические образцы могут вызвать увеличение значений измерений в режиме плазмы. Уровень гемоглобина выше 200 мг/дл может привести к повышению результатов теста.

- Тщательно утилизируйте образцы крови и материалы. Обращайтесь со всеми образцами крови как с инфекционными материалами. Соблюдайте надлежащие меры предосторожности и подчиняйтесь всем местным нормам при утилизации образцов крови и материалов.

Рабочие характеристики

Диапазон результатов теста для определения содержания кальция в крови с помощью устройств CentriVet™ tCa составляет 0,5 - 4,0 ммоль/л (2,0-16,0мг/дл).

Исследование венозной крови молочного КРС

Образцы крови молочного скота были взяты из подхвостовой вены. Замеры кальция производились квалифицированным специалистом на измерителе CentriVet™ tCa . Результат анализа образцов был проконтролирован с помощью автоматического биохимического анализатора «Hitachi 7100» и соответствующего набора для определения кальция. Результаты представлены в таблицах ниже

Результаты линейной регрессии:

анализатор для определения уровня кальция в крови CentriVet™ tCa и автоматический биохимический анализатор

| Образец | Угловой коэффициент | Показатель | R |
| --- | --- | --- | --- |
| Плазма (хвостовая вена) | 1,0096 | - 0,0135 | 0,9974 |

Результаты точности системы:

| В пределах ±5% | В пределах ±10% | В пределах ±15% |
| --- | --- | --- |
| 38/50 (76,0%) | 47/50 (94,0%) | 50/50 (100%) |

Дополнительная информация

Для получения более подробной инструкции, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя анализатора уровня кальция CentriVet™ tCa. По дополнительным вопросам или неполадкам с данным продуктом, пожалуйста, обратитесь за помощью к вашему дилеру.